multisonda hanna hi-9828

1. Características do Equipamento

- Sonda Multiparamétrica, equipada com medidores de pH, oxigênio dissolvido, condutividade, salinidade, temperatura, EH.

1.1. Métodos:

pH: determinação potenciométrica com eletrodo padrão de vidro (US EPA Method 150.1)

EH: determinação potenciométrica com eletrodo de Pt/PtO (SM 2580B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21a. edição, 2005);

Oxigênio dissolvido: determinação polarográfica com eletrodo de membrana (SM 4500-O G, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21a. edição, 2005);

Condutividade: determinação com eletrodo (US EPA Method 120.1)

Salinidade: determinação pela condutividade elétrica - (Salinity SM 2520B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21a. edição, 2005);

Temperatura: determinação por termistor (SM 2550B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21a. edição, 2005);

1.1.1. Observações:

- O eletrodo de EH deve ser acondicionado em solução oxidante ou redutora, conforme o ambiente a ser avaliado, segundo Tabela 01 abaixo;

- Regra geral, se a leitura EH/ORP correspondente ao valor de pH da solução é superior à dos valores na tabela abaixo, é necessário um pré-tratamento oxidante; caso contrário é necessário um pré-tratamento redutor:

Para pré-tratamento redutor: mergulhe o eletrodo alguns minutos em HI 7091L.

Para pré-tratamento oxidante: mergulhe o eletrodo alguns minutos em HI 7092L.

2. Controle de qualidade

- Freqüência de calibração: O equipamento é calibrado previamente à sua utilização e a cada 20 medições, ou quando são observados resultados anômalos.

- Freqüência de verificação: a verificação é realizada com a solução de calibração rápida, após o procedimento de calibração (diariamente, no inicio e no final dos trabalhos de campo).

- Replicatas: deve-se sempre realizar três medidas por amostra e obter a média para expressão do resultado final.

- Ações corretivas para medidas anômalas: Deve ser realizada a re-calibração do equipamento ou utilização de outro equipamento com mesma função.

- Reprodutibilidade dos resultados: As medidas são realizadas em triplicata para cada amostra. O número de replicatas deve ser ampliado quando da ocorrência de desvios elevados e os resultados extremos descartados.

- Faixa de trabalho e acuracidade: A faixa de trabalho para cada medida é apresentada na Tabela 1 abaixo.

- Procedimentos de limpeza geral e manutenção: Previamente e após o seu uso, a sonda é lavada com água em abundância, rinsada com água destilada e seca com papel macio. Periodicamente o equipamento é enviado para a realização da manutenção preventiva pelo representante do fabricante.

- Amostragem e armazenamento: As amostras não devem ser armazenadas, mas analisadas na coleta. O contato atmosférico e a demora nas análises devem ser minimizados.

Tabela 1. Especificações dos parâmetros físico-químicos avaliados

| Parâmetros | Princípio | Faixa | Precisão | Compensação da Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Eletrodo de vidro | 0,00 – 14 | ± 0,02 | -5 – 55ºC |
| Condutividade (mS/cm) | Eletrodos Alternados | 0,00 – 200 | Resultados até 100 µS/cm = ±1 µS/cm Resultados acima de 100 µS/cm = ±1% da leitura | -5 – 55ºC |
| Oxigênio Dissolvido (mg/L) | Membrana/Célula Galvânica | 0,0 até 500,0%; 0,00 até 50,00mg/L | 0,0 a 66 % = ± 1,0% da leitura 67 a 300% = ±1,5% da leitura 300,0 a 500,0% = ± 3% da leitura 0,00 a 6,6 mg/L = ± 0,10 mg/L 6,7 a 30 mg/L = ± 1,5% da leitura 30,00 mg/L a 50 mg/L = ± 3% da leitura | -5 – 55ºC |
| EH | Eletrodo Pt/PtO | ± 2000mV | ± 1,0 mV | -5 – 55ºC |
| Temperatura (ºC) | Termistor | -5 – 55ºC | ± 0,15 | – |
| Salinidade (o/oo) | Eletrodos Alternados | 0,00 – 70 | 0,00 a 0,5 = ±0,01 PSU 0,5 a 70 = ± 2% da leitura | – |